招 标 文 件

采购项目编号：青海诚德公招（货物）2017-039

采购项目名称：组合式可扩展光伏电站本体性能移动检测平台及光伏发电系统用储能电池检测设备采购项目

采   购   人：青海省质量技术监督局

采购代理机构：青海诚德招标代理有限公司

2017年03月

目  录

第一部分  投标邀请	4

第二部分  投标人须知前附表	6

第三部分  投标人须知	9

一、说明	9

1.适用范围	9

2.采购方式、合格的投标人	9

3.投标费用	9

二、招标文件说明	10

4.招标文件的构成	10

5.招标文件、招标活动和中标结果的质疑	10

6.招标文件的修改	10

三、投标文件的编制	12

7.投标文件的语言及度量衡单位	12

8.投标报价及币种	12

9.投标保证金	12

10.投标有效期	13

11.投标文件构成	13

12.投标文件的编制要求	14

四、投标文件的递交	15

13.投标文件的密封和标记	15

14.递送投标文件的地点、截止日期	15

15.投标文件的撤回和修改	15

五、开标	16

16.开标	16

六、评审程序及方法	17

17.评标委员会	17

18.评标工作程序	18

19.评标办法	19

七、定标	22

20.推荐并确定中标人	22

21.中标通知	22

八、授予合同	23

22.签订合同	23

九、废标	24

23.废标情形	24

十、处罚	25

24.处罚情形	25

十一、招标代理服务收费标准	26

十二、其他	27

第四部分  青海省政府采购项目合同书范本	28

第五部分  投标文件格式	43

格式1：投标文件封面	44

格式2：投标文件目录	45

格式3：评分对照表	46

格式4：投 标 函	47

格式5：开标一览表（报价表）	48

格式6：分项报价表	49

格式7：技术规格响应表	50

格式8：法定代表人身份证明	51

格式9：法定代表人授权书	52

格式10：投标人承诺函	53

格式11：供应商诚信承诺书	54

格式12：资格证明材料	55

格式13：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	56

格式14：投标产品相关资料	57

格式15：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明	58

格式16：无重大违法记录声明	59

格式17：投标保证金证明格式	60

格式18：投标人的类似业绩证明材料	61

格式19：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	62

格式20：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	63

第六部分  采购项目要求及技术参数	64

（一）投标要求	64

1.投标说明	64

2.报价说明	64

3.商务要求	64

4.其他说明	65

（二）项目概况及技术参数	66

第一部分  投标邀请

青海诚德招标代理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省质量技术监督局（以下均简称“采购人”）委托，拟对“组合式可扩展光伏电站本体性能移动检测平台及光伏发电系统用储能电池检测设备采购项目”进行国内公开招标，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

| 采购项目编号 | 青海诚德公招（货物）2017-039 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 组合式可扩展光伏电站本体性能移动检测平台及光伏发电系统用储能电池检测设备采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算控制额度 | 339万元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》(点击此处下载) |
| 各包供应商资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件。 - 2、招标文件规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2017年3月20日 |
| 招标文件发售起止时间 | 2017年3月21日至3月27日，每天上午9:00-12:00,下午2:30-5:30（节假日除外）。 |
| 招标文件发售方式 | 现场购买或网上购买 |
| 招标文件售价 | 400元/份（招标文件售后不退,投标资格不能转让） |
| 招标文件发售地点 | 地址：西宁市五四西路63号新华联国际中心3号公寓楼17楼 标书购买联系人：滕女士 联系电话：0971-6184771/6184331转608 电子邮箱：qhcdzbgy@163.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 投标人的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、法人授权委托书（原件）及法人和委托代理人身份证复印件。 以上资料均需加盖公章。（采购代理机构对以上资料留存备案） 注：需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱，在邮件中标明购买项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。 |
| 投标截止时间 | 2017年4月11日上午9：30（北京时间） |
| 开标时间 | 2017年4月11日上午9：30（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心二楼6号开标室 地址：青海省西宁市西川南路53号文博大厦 |
| 采购人及联系人电话 | 采购人：青海省质量技术监督局 联系人：孟先生 联系电话：0971-6167165 联系地址：西宁市西关大街31号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海诚德招标代理有限公司 联系人：韩先生 联系电话：0971-6184771/6184331转603 联系地址：西宁市五四西路63号新华联国际中心3号公寓楼17楼 |
| 采购代理机构开户银行 | 中国银行青海省分行西宁市商业巷支行 |
| 收款人 | 青海诚德招标代理有限公司 |
| 银行账号 | 105017161341 |
| 其他事项 | 本公告在《青海政府采购网》、《青海省招标投标网》、《青海经济信息网》同时发布 |
| 财政部门监督电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

青海诚德招标代理有限公司

2017年3月20日

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号 | 青海诚德公招（货物）2017-039 |
|  | 采购项目名称 | 组合式可扩展光伏电站本体性能移动检测平台及光伏发电系统用储能电池检测设备采购项目 |
|  | 采购人 | 青海省质量技术监督局 |
|  | 采购代理机构 | 青海诚德招标代理有限公司 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评分办法 | 综合评分法 |
|  | 采购预算控制额度 | 339万元 |
|  | 项目分包个数 | 无 |
|  | 采购要求 | 详见招标文件第六部分 |
|  | 供应商资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件。 2、招标文件规定的其他资质条件。 |
|  | 投标保证金 | 投标保证金：67000.00元（大写：陆万柒仟元整） 收款单位：青海诚德招标代理有限公司 开 户 行：中国银行青海省分行西宁市商业巷支行 银行账号：105017161341 缴费时间：投标截止期前一工作日（2017年4月10日12:00以前），以银行到账时间为准。 |
|  | 缴费方式 | 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(需提供开户许可证)汇（转）入采购代理机构指定账户。 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 |
|  | 投标保证金退还 | 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。 |
|  | 投标文件编制要求 | 1、投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第五部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。 2、投标人应按招标文件要求准备投标文件（1份正本、4份副本和相应的电子文档1份）。每份投标文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本投标文件为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。 3、投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。投标文件副本可采用正本的复印件加盖骑缝章。电子文档采用光盘或U盘制作，电子文档与正本内容完全一致，即正本的彩色扫描件（必须是加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字后待胶装的正本的彩色扫描）,格式采用PDF或Word。 4、投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。 |
|  | 投标文件的密封和标记 | 1 投标文件正本、副本和电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。 2 密封后的投标文件均应： (1)按“投标人投标前须知”注明的时间、地址送达； (2)投标文件密封袋用“于****年****月****日：（开标时间）之前不准启封”的标签密封。 3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。 |
|  | 递交投标文件方式 | 现场递交，不接受邮寄投标。 |
|  | 投标截止时间 | 2017年4月11日上午9：30（北京时间） |
|  | 开标时间 | 2017年4月11日上午9：30（北京时间） |
|  | 投标及开标地点 | 青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心二楼6号开标室 地址：青海省西宁市西川南路53号文博大厦 |
|  | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
|  | 代理服务费收取 | 收取对象：中标人 收费标准：以中标金额作为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行。在合同签订前向采购代理机构交纳(计算办法见招标文件第三部分投标人须知第十一项内容)。 |
|  | 合同签订有效期 | 自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同 |
|  | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存壹份原件备案。 |
|  | 投标有效期 | 本次投标有效期为开标之日起90个工作日 |
|  | 其他事项 | 无 |

第三部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：

（1）符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（2）在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（5）本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

（6）投标人须提供由检察机关出具的无行贿记录的证明；

（7）投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记，未经向采购代理机构购买招标文件并登记的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）青海省政府采购项目合同书范本

（5）投标文件格式

（6）采购项目要求及技术参数

（7）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应认真阅读招标文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按招标文件要求提交全部资料，或者对招标文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类投标将被拒绝（视为无效投标）。

5.招标文件、招标活动和中标结果的质疑

参加投标的投标人认为招标文件、招标活动和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将答复事宜在青海政府采购网等网站发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

质疑时效期间的计算：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人或采购代理机构可对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购网等网站发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在青海政府采购网等网站发布变更公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价应包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费、入关手续费及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期一致。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人应将投标保证金缴款证明做为投标文件的内容一并提供。交纳的投标保证金用于因投标人的行为使本次招标活动受到损失的抵项。在本次招标活动中未中标且投标人未发生过失行为的，采购代理机构将在中标通知书发出五个工作日内退还。

9.2 投标人应在投标截止期前一工作日将投标保证金交纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准。

9.3 未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

9.4 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(需提供开户许可证)汇（转）入采购代理机构指定账户。

9.5 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）。

9.6 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

10.投标有效期

本次投标有效期为开标之日起90个工作日

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件包括以下内容（格式见招标文件第五部分）：

（1）投标文件封面

（2）投标文件目录

（3）评分对照表

（4）投标函

（5）开标一览表（报价表）

（6）分项报价表

（7）技术规格响应表

（8）法定代表人身份证明

（9）法定代表人授权书

（10）投标人承诺函

（11）供应商诚信承诺书

（12）资格证明材料

（13）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（14）投标产品相关资料

（15）具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明

（16）无重大违法记录声明

（17）投标保证金证明

（18）投标人的类似业绩证明材料

（19）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第五部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。

12.2 投标人应按招标文件要求准备投标文件（1份正本、4份副本和相应的电子文档1份）。每份投标文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本投标文件为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。投标文件副本可采用正本的复印件加盖骑缝章。电子文档采用光盘或U盘制作，电子文档与正本内容完全一致，即正本的彩色扫描件（必须是加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字后待胶装的正本的彩色扫描）,格式采用PDF或Word。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的递交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本、副本和电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件均应：

(1)按“投标人投标前须知”注明的时间、地址送达；

(2)投标文件密封袋用“于****年****月****日：（开标时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

13.4 如果投标人未按第13.1-13.3条要求将投标文件密封或在密封袋上加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。由此造成提前启封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

13.5 投标人以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

14.递送投标文件的地点、截止日期

14.1 所有投标文件都必须按招标文件规定的投标截止时间之前送达开标地点。

14.2 采购代理机构将拒绝接受在投标截止时间之后送达的投标文件。

14.3 采购人和采购代理机构可以按照第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期，在此情况下，采购人与采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15.投标文件的撤回和修改

允许投标人在投标截止期前撤回其投标（须以书面形式通知采购代理机构），投标截止期后不得撤回其投标。否则，其投标保证金将不予退还，上缴同级财政部门。

五、开标

16.开标

16.1 采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。投标人须派法定代表人或委托代理人参加并签到以证明其出席开标会议，否则视为自动放弃。

16.2 开标工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

16.3 开标时，由投标人对各自投标文件密封情况进行确认，以确保递交的投标文件没有被提前开封过，并签字确认。

16.4 身份验证：招标工作人员当众拆封投标文件正本，由投标人出示法定代表人或委托代理人的有效身份证明，身份不符的按无效投标处理。

16.5 宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容，并由投标人的法定代表人或委托代理人签字确认。

开标时，投标文件正本中开标一览表（报价表）内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受，其投标将被拒绝。

16.6 响应答疑：本项目的评标委员会对投标人的投标文件进行评审，并根据评审情况确定答疑时间，投标人应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到现场答疑的，视同放弃答疑。

六、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1 采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会，评审专家从政府采购专家库中抽取，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人或五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。采购数额在300万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为5人以上单数。

政府采购评审专家库不能满足需求时，经同级财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

参与招标文件论证或征询过意见的专家不得参加该项目的评标。

采购人不得以专家身份参与本部门或本单位采购项目的评标。

采购代理机构工作人员不得参加本机构代理的政府采购项目的评标。

17.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐中标候选人名单；

（4）向采购人（采购代理机构）或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

17.3 评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果、以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购人（采购代理机构）答复投标人提出的质疑。

17.4 评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

18.评标工作程序

18.1 进入评审阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议所有投标文件，并按先初审、后详细评审的程序对投标文件进行评审、评分。

18.1.1 本次综合评分的主要因素是：投标报价、商务部分、技术部分等。

评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见格式19），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.1.2 除投标价格因素外，评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。

18.2 初审阶段为资格性检查和符合性检查，其内容是对投标文件在响应招标文件要求方面出现的偏离进行检查，偏离情况分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1 实质性偏离是指投标文件未能实质性响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离，投标文件有下列情况之一的，按无效投标处理。

（1）不符合第2.2款“合格的投标人”之规定的；

（2）未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

（3）未按第11款（1）-（17）要求提供相关资料的；

（4）投标文件内容没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（5）投标文件编排混乱，导致评标工作难以正常进行的；

（6）产品交货时间、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（7）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（8）投标文件中附有采购人不能接受的条件的；

（9）投标报价超过采购预算额度的；

（10）未提供电子文档的；

（11）投标文件纸质与电子文档不一致的；

（12）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（13）法律、法规规定的其他情形。

18.2.2 非实质性偏离是指投标文件实质性响应招标文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变投标文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1）投标文件文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误。

投标文件有上述情形之一的，评标委员会应当要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标人法定代表人或委托代理人签字确认，该内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。答疑期间，投标人拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见。评标委员会对投标人主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.2.3 在投标文件初审、详细评审过程中，如果评标委员会成员出现对评标结果有不同意见的，应当以书面形式反映，评标报告中应注明该不同意见。

评标委员会成员拒绝在评标报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

18.3 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标办法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.评标办法

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招投标管理办法》、财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法。本次评标采用综合评分法，评审内容分为商务和技术两部分（满分100分）。

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

19.2 评标标准和分值设置：

| 类别 | 评分项目 | 满分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 报价分 | 30 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值 注：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《制造（生产）企业小型、微型企业声明函》。 |
| 商务评价（7分） | 近三年类似业绩 | 5 | 提供2014年以来投标人的类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件），每提供1份得1分，提供5份及以上得5分；未提供不得分。（原件携带备查） |
|  | 商务响应 | 1 | 完全响应招标文件格式要求编排者得1分，否则不得分。 |
|  | 免费质保期 | 1 | 投标人在满足本次采购产品免费质保期要求的基础上，每增加半年质保的得0.5分，最多得1分。 |
| 技术质量方面 （51分） | 技术参数、配置 | 45 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的得45分，基本满足招标文件要求，★号技术参数每有1项负偏离扣5分，其它技术参数每有1项负偏离扣3分，直到扣完为止。（此项评分以产品彩页、检验报告等为依据） |
|  | 环保和节能 | 2 | 投标产品具有环保认证证书的得1分；具有节能认证证书的得1分；未提供不得分。该项得分的认定以提供政府采购环保/节能清单所在页的扫描<或复印>件为准。 |
|  | 自主创新产品 | 1 | 投标产品属自主知识产权的得1分，否则不得分。 |
|  | 投标产品专利技术 | 3 | 投标产品有专利技术的15份及以上的得3分，8-14份的得2分，1-7份的得1分，没有不得分。 |
| 其他部分 （12分） | 项目管理及 实施方案 | 4 | 设置了项目管理机构，有项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案，优秀的得4分，良好的得3分，一般的得2分，差的得1分，没有不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 4 | 针对本项目有配送、安装、调试、验收等方面售后服务能力计划、措施及服务承诺，优秀的得4分，良好的得3分，一般的得2分，差的得1分，没有不得分。 |
|  | 培训计划 | 2 | 针对招标项目有详尽的服务培训计划、措施及相关承诺，好的得2分，一般的得1分，没有不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 2 | 在青海地区有服务机构的得2分，没有不得分。需提供服务机构的营业执照及委托协议等证明文件。本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等（需提供相关证明材料复印件，原件携带备查）。 |

七、定标

20.推荐并确定中标人

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

评标委员会按照评审后得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人，并标明推荐顺序,排名第一的中标候选人为中标人；如果投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

21.中标通知

21.1 采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出《中标通知书》，并在青海政府采购网等网站上公告中标结果。

21.2 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等效力，《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人与中标人双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构鉴证并备案。

22.2 签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳中标金额5%的履约保证金到采购人指定的账户。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标人不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.5 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据。

22.6 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、废标

23.废标情形

23.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，由采购代理机构在青海政府采购网等网站发布废标公告。

十、处罚

24.处罚情形

中标人有下列情形之一的，中标无效，投标保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

十一、招标代理服务收费标准

| 服务类型、费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100—500 | 1.1% |
| 500—1000 | 0.8% |
| 1000—5000 | 0.5% |
| 5000—10000 | 0.25% |
| 10000—100000 | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% |

注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：
      100万元×1.5％＝1.5万元
    （500－100）万元×1.1％＝4.4万元
    （1000－500）万元×0.8％＝4.0万元
     合计收费＝1.5＋4.4＋4.0＝9.9万元

2、采购代理机构与采购人已商定代理服务费收取对象及收费标准的不按此表计算。

十二、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海诚德公招（货物）2017-039

采购项目名称：组合式可扩展光伏电站本体性能移动检测平台及光伏发电系统用储能电池检测设备采购项目

采购合同编号：QHCD-2017-

合同金额（人民币）：

采 购 人（甲方）：                      （盖章）

供 应 商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据   年   月   日组合式可扩展光伏电站本体性能移动检测平台及光伏发电系统用储能电池检测设备采购项目（青海诚德公招（货物）2017-039）的招标文件要求和青海诚德招标代理有限公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                           单位：元

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费、入关手续费及不可预见费等全部费用。

三、交货时间、地点和要求

1.交货时间：合同签订后60个工作日；交货地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%，即人民币（大写）：      元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在免费质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式8份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：        年    月    日

采购代理机构：青海诚德招标代理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：        年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的免费质保期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的免费质保期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7.质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物免费质保期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在免费质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的免费质保期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、免费质保期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货时间

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货时间：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的免费质保期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在免费质保期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第五部分  投标文件格式

投标人应严格按照本格式要求编制投标文件，胶装成册并编制相应页码，否则其投标文件将不予接受。

格式1：投标文件封面

青海省政府采购项目

投 标 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                      （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

年   月   日

格式2：投标文件目录

（1） 投标文件封面……………………………………………………所在页码

（2） 投标文件目录……………………………………………………所在页码

（3） 评分对照表………………………………………………………所在页码

（4） 投标函……………………………………………………………所在页码

（5） 开标一览表（报价表）…………  ……………………………所在页码

（6） 分项报价表………………………………………………………所在页码

（7） 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（8） 法定代表人身份证明…………………………………  ………所在页码

（9） 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（10）投标人承诺函……………………………………………………所在页码

（11）供应商诚信承诺书………………………………………………所在页码

（12）资格证明材料……………………………………………………所在页码

（13）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………所在页码

（14）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（15）具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明…………所在页码

（16）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

（17）投标保证金证明格式……………………………………………所在页码

（18）类似业绩证明材料………………………………………………所在页码

（19）制造厂商小型、微型企业声明函………………………………所在页码

（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

格式3：评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

格式4：投 标 函

投 标 函

致：青海诚德招标代理有限公司

我们收到组合式可扩展光伏电站本体性能移动检测平台及光伏发电系统用储能电池检测设备采购项目（青海诚德公招（货物）2017-039）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起    个工作日内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方不予退还。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________              邮编：______________

电话：_______________              传真：______________

法定代表人姓名：___________        职务：______________

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式5：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 人民币 （大写金额） 即￥ |
| 交货时间 |  |
| 免费质保期 |  |
| 优惠承诺及其他： |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.投标报价为投标总价。投标报价应包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费、入关手续费及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式6：分项报价表

分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照每包“项目概况及技术参数”中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式7：技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式8：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

致：青海诚德招标代理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：             （公章）

年   月   日

格式9：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海诚德招标代理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址                  。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理         项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自   年   月   日起至   年   月   日止（授权期限必须满足投标有效期的要求）。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：             （公章）

年   月   日

格式10：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海诚德招标代理有限公司

关于贵方   年   月   日(项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式11：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海诚德招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式12：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）投标人的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

格式13：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、经第三方机构出具的上一年度（2015年度）财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书；或投标人基本开户银行出具的近三个月的资信证明。扫描（或复印）件应全面、完整、清晰。

2、近三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人需提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

格式14：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

格式15：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

投标人应按不低于招标项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

提供项目管理及实施方案、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务等方面的承诺。

格式16：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海诚德招标代理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式17：投标保证金证明格式

投标保证金证明

致：青海诚德招标代理有限公司

我方为（项目名称）（项目编号为：   ）递交保证金人民币   ，已于   年   月   日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(需提供开户许可证)汇（转）入采购代理机构指定账户。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式18：投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自     年以来的类似业绩证明材料。

类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页及验收报告的扫描（或复印）件。

格式19：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海诚德招标代理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年   月   日

格式20：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人在参加本项目投标中根据招标文件的要求认为需要说明的事项，但不做为评标依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

第六部分  采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标报价为投标总价。投标报价应包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费、入关手续费及不可预见费等全部费用。

1.3 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对满足、超出或不满足最低指标要求的指标需列出“0、＋、-”偏差；如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的，均须采购国产产品，所投国产产品必须符合国家的强制性标准。

1.5 交货时间、地点：按规定的时间、地点交货并安装交付使用。

2.报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标人的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

3.商务要求

3.1 交货时间：合同签订后60个工作日

3.2 交货地点：采购人指定地点

3.3 付款方式：详见“第四部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4 免费质保期：免费质保期至少为一年（技术参数中有要求的，按参数要求执行），从合同完工、安装、验收合格后开始计算。

4.其他说明

4.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。

4.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

4.3 设备安装后：在用户所在地对操作人员进行培训，培训内容包括设备的原理、操作、数据处理、基本维护等，确保受培训人员能独立进行仪器的基本操作、数据处理、基本维护等。

（二）项目概况及技术参数

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组合式可扩展光伏电站本体性能移动检测平台 （一）检验项目：光伏并网发电系统光伏组件现场性能参数； （二）系统功能要求 对光伏系统组串电流、汇流箱出口电流电压、直流柜输入电流电压进行监测，全部电流电压信号均使用便携式高速数据采集器采集，可实现不影响生产、不断开回路的安装方式； 数据采集器作为采集单元，采集多路（一般一个数采单元为20路，最多可达到60路）电流、电压传感器变送之后的电学信号。可多个数采同时工作，增加测试效率。 每个数据采集器可以在本地长期记录数据并可以通过存储器存储测量数据；并且每个数采为单独地址，具有无线发射功能，数采之间可实现自组网（最多可组成65000个数据采集器的大型监测网络），并可以通过大功率中继器远传至中控室（单独的节点通讯距离1.5km，通过中继器可实现数公里的通讯距离）； 所有数据最终通过存储介质/无线的方式汇集在终端计算机上，通过定制化的软件进行查看，记录和分析，软件可以实现曲线绘制、发电量计算、与其他软件的对接（对接方需要开放通讯协议）等功能； 配合交流传感器以及软件功能模块，可实现交流信号及交直流线损测量（交流传感器和软件功能模块需要单独购买）； 支持与Norma功率分析仪、Fluke1760TR电能质量分析仪对接，实现逆变器实时效率、电能质量参数的测量及记录，并将仪器测量数据直接传入后台监控系统并出具报告（单独购买软件功能模块，可选）； 气象条件无线传感器及气象监测软件模块（单独购买，可选）。 （三）监测软件要求 监测系统需将所有数采模块集成到后台软件中，实时测量与显示各监测点的测量参数，并能够对测量数据进行数据处理、数据管理、报表保存和远程文件传输等操作，详细要求如下： 1）参数监测与实时显示功能 监测系统能够根据不同测试要求将系统运行参数在监测后台软件界面实时显示。 2）监测系统应具备监测数据采集与处理功能 监测系统能够对测试数据（包括文本数据与波形等）采用便于编辑处理的常规格式（Office 、WPS等）进行记录与存储，能够进行监测原始记录和监测报告的编写。测试原始记录和报告格式按需求方要求设计（包括文件格式、页面风格和数据内容等），测试原始记录应尽量包含测试的所有信息，监测报告则根据试品、监测项目和监测参数的不同，包含要求的监测数据。监测原始记录和监测报告数据由监测系统通过数据采集自动生成，对于不能自动生成的数据，文件编辑界面应设计有供测试人员手动输入的框格。监测数据的修改必须通过操作权限完成，并对修改操作进行记录。 3）数据归档与查询功能 监测系统能够对历史监测数据（包括文本数据和波形等）进行查询，并将监测数据上传至监测数据服务器，并对监测数据进行备份，能够在系统崩溃时，对备份的监测数据进行恢复。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏电站电流测试系统 | 便携式数据采集仪 |  | 总体要求：原装进口设备 性能要求 扫描速度：最大45通道/每秒； 显示分辨率：最高6.5位； 最大输入直流电压：300V（大于300V测量使用高压探头）； 直流电压A/D线性度：2 ppm读数 + 1 ppm 量程； 直流电流输入保护：0.15 A /600 V 可重设制保护； 直流电流输入分辨率：100nA@100mA,6.5位； 通讯接口：LAN 10/100 Mb，TCPIP DHC； 内部存储：53000 扫描读数； 最多支持60路输入； 1台20通道； | 4台 |
|  |  | 数采专用电流电压传感器接线盒 |  | 国产设备 用于接入电流电压传感器的转接器 | 6套 |
|  |  | 数采及便携式传感器供电/充电系统 |  | 国产设备 可以在现场为数采/霍尔传感器提供多路电源，避免传感器现场没电或低电压为测量结果的准确度造成影响。 | 6套 |
|  |  | 软件集成费用 |  | 国产设备 数据记录、传输、显示和分析等软件功能模块，包含系统整体调试和技术服务等费用。 | 1套 |
|  |  | 紧凑型钳型电流传感器 |  | 国产设备 钳形霍尔CT，30A DC，实现组串电流监测，精度±3%FS，分辨率10mA DC ，零点自稳，具有外部统一供电接口，可使用电池供电。 | 70套 |
|  |  | 紧凑型钳型电流传感器 |  | 国产设备 钳形霍尔CT，200A DC，实现汇流箱输出电流监测，精度±3%FS，分辨率0.1A DC ，零点自稳，具有外部统一供电接口，可使用锂电池供电 | 6套 |
|  |  | 紧凑型钳型电流传感器 |  | 国产设备 钳形霍尔CT，1500A DC，实现直流柜输入电流监测，精度±3%FS，分辨率1A DC ，零点自稳，具有外部统一供电接口，可使用锂电池供电. | 3套 |
|  |  | 紧凑型直流电压传感器 |  | 国产设备 便携式PT ,1000V DC，精度±1%FS，分辨率0.1VDC，电压输出 。 | 6套 |
|  |  | 附件 |  | 国产设备 隔离变压器、缓启模块、滤波器、防护模块等，定制，EMC四级标准 | 1套 |
|  |  | 手持式扫码输入设备 |  | 国产设备 WIFI，含APP | 1台 |
|  |  | 军用数采三防存储封装（可车载可便携） |  | 国产设备 用于存放，车载携带，现场搬运数采使用的军用携带封装，三防功能，根据现场情况订制。 | 4套 |
|  |  | 交货时需提供以上各测试设备便携式数据采集仪4台，紧凑型钳型电流传感器30A、200A、1500A和紧凑型直流电压传感器1000V各1台的首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； |  |  |  |
| 2 | 红外热像 |  | 一、总体要求：原装进口 二、检验项目：光伏发电系统光伏组件热斑测试 三、主要性能要求 IFOV（空间分辨率）：0.85 mRad；图像分辨率（像素）：640 x 480 帧频：30Hz；30mm标准镜头视场角：32.7° x 24.0° 热敏度 (NETD)：30°C 目标温度时，≤ 0.04°C (40mK) 对焦系统：自动对焦、手动对焦和EverSharp 多点对焦成像系统 测温范围：-40 ℃ 至 +600℃；测温精度：±2℃或±2% 显示屏：超大 5.6"彩色 TFT 显示屏，1280×800像素分辨率，适合日光下操作 可见光相机像素：800 万像素；数码变焦：1-32倍连续变焦 测量功能：可同时对七个自选区域单独进行温度分析 增加配备Fluke Ti400用广角镜头（镜头需要和主机同一品牌）：IFOV（空间分辨率） 2.62 mRad，视场角 46°H x 34°V，最小焦距 15 cm 四、标准配置附件清单 充电电池一块、电池充电器、AC（交流）适配器、SD 卡读卡器、 SD 卡、镜头保护盖、腕带和颈带、携带箱、保修卡和安全说明 校准证书、用户手册、Smartview软件 五、红外线热像仪广角镜头（Fluke Ti400用） 320*240现有热像仪配用广角镜头，视场角46°x 34°，IFOV（空间分辨率） 2.62 mRad 六、交货时需提供以上测试设备首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； |  | 1台 |
| 3 | 高精度宽频带功率分析仪 |  | 一、总体要求：原装进口 二、检验项目：用于光伏发电系统逆变器效率测试 三、性能要求 1、主要技术参数 1.1 仪器通道数：6个功率模块【每个功率模块包括1路电压输入通道，1路电流输入通道（用于串联测量），1路BNC接口辅助通道（用于安装电流传感器和分流器的扩展电流测量）】 ★1.2 电压通道参数：电压具有8个量程，分别是0.3V/1V/3V/10V/30V/100V/300V/1000V，峰值=2倍量程，输入阻抗：输入电阻2MΩ，输入电容20pF；共模抑制比120dB@100kHz。 1.3 电流通道参数：直接电流输入具有6个量程，分别是30mA/100mA/0.3A/1A/3A/10A，电流过载：最大15A连续过载，100A间歇过载0.1s/30s。 1.4 BNC接口辅助通道：量程30mV/100mV/0.3V/1V/3V/10V，过载最大20V。输入阻抗：输入电阻100kΩ，输入电容30pF；共模抑制比120dB@100kHz。【电流量程由分流器和电流钳量程决定】 ★1.5 高精度电流传感器配置：总共配置进口传感器15支，包含： 1.5.1 高精度大电流交直流霍尔传感器1支（量程5000A，钳口直径150mm以上）； 1.5.2 柔性交流传感器4支（罗氏线圈，i3000FLEX量程3000A，24inch）； 1.5.3 高精度小电流交直流霍尔传感器6支（量程大于30A，用于组串逆变器直流侧）； 1.5.4 高精度交流小电流钳4支(量程大于100A，小钳口，用于组串逆变器交流侧），全部电流钳要求BNC接口，电压输出，要求进口定制。 ★1.6 基本通道带宽及采样率：DC-10MHz宽频带输入（-3dB衰减），采样率1MHz。 1.7 电压基本准确度：0.05%（读数）+0.05%（量程）【DC-1kHz】 1.8电流基本准确度：0.05%（读数）+0.05%（量程）【DC-1kHz】 1.9功率/角基本误差：0.005°+0.005°/kHz，功率误差0.16%（45-65Hz，功率因数=1时典型值，计算公式包含电压误差、电流误差及角误差） 1.10校准周期2年（2年内不需要校准，保证满足以上所有精度要求） ★1.11主机及其附件均要求进口品牌，投标时提供报关单及原产地证明。 ★1.12 投标商需在投标时提供由生产厂家出具的授权书原件，并在交货验收时提供原厂出具的售后服务承诺书。 2、性能要求 2.1 仪器为高精度、宽频带功率分析仪，主要应用于工频、变频、直流等多种频率状态下功率、效率的准确测量，尤其是变频器、变压器、逆变器、整流器等设备的效率分析和功率曲线采集，在低电流、小相角、低功率因数下可以准确测量逆变器等设备的功率损耗，并应具有FFT 分析、矢量图、记录仪功能，以及数字示波器（DSO）模式。 2.2 测量同步：同步准确度0.01%，同步采集所有6个通道的数据，精确显示所有相上在某一精确时间点的动态事件。 2.3 电气安全：600 V CAT III/1000 V CAT II，所有的输入是电隔离的，避免各种应用中的短路。 2.4 谐波测量高达50次的电压和电流谐波测量，符合IEC61000-4-7标准。 2.5 测量平均时间：可自行选择数据计算的时间窗口，从15 ms～3600 s可使用键盘输入调整。仪器带有智能过零点采样技术，实时计算测量周期，保证每个测量样本均为整数周期平均。 2.6 外部控制：内置有VNC服务器，通过装有VNC客户端的电脑可以控制和操作仪器。提供通讯协议，可使用LABVIEW进行编程和二次开发。 2.7 接口硬件：标配RS232、IEEE488、Ethernet接口 2.8 数据同步接口：具有外部同步输出/输入接口，可以连接另外一台同型号功率分析仪，以达到多台同步测量的目的。 2.9 软件配置：包括分析软件和计算机，可用来下载数据、分析和编写报告；另外标配电动机经济运行软件和变压器损耗测试软件。 2.10 其他接口硬件：PI1过程接口，可通过外部传感器测量各种物理量。含8路模拟/脉冲输入和4个模拟输出，可方便地用于接入光照度或者其他物理参数传感器。 2.11基本配置：电源线、5.7"/144mm彩色显示屏、主机、操作软件、用户手册、24根电压电流测试线、15支电流传感器（进口品牌，配置高精度电流传感器）、24个鳄鱼夹。 3、技术响应参数表 项目; 单位; 技术要求. 主要功能; 数值显示、FFT分析、矢量图、记录仪功能，以及数字示波器（DSO）模式，可进行光伏逆变器效率分析，组件功率测试，谐波测试，变压器损耗、效率测试等。. 通道数; 个; 6，且通道之间电隔离（每个通道含一对电压/电流接口）. 带宽; Hz; 直流～10MHz. 基本准确度 （电流，电压）; 0.05%（读数）+0.05%（量程）. 整体功率误差; 0.16%（电压，电流，相角精度方均根值，量程+读数）. 相角误差; °; 0.005°+0.005°/kHz. 功率检测仪/功率计采样率; Hz; 1 MHz. 功率计电压输入范围; V; 0.3V ～1000V. 最小电压量程; mV; 300mV. 电流输入范围; A; 30mA～10A（直接输入，不使用分流器） 依据所选附件而定，精度0.05%. 电流钳配备要求; 由于整体兼容性问题，电流钳需要和主机品牌相同. 配置存储器; MB; 4 MB. 设置存储器; MB; 0.5MB. 快速傅里叶变换 (FFT); 次; 50次谐波（符合IEC61000-4-7标准）. 数据计算时间窗口; S; 15ms—3600s可使用键盘输入任意整数时间间隔. 数据分析功能; 标配分析软件，可用来下载数据、分析和编写报告；另外标配电动机经济运行软件和变压器损耗测试软件，仪器提供通讯接口，可使用LABVIEW进行二次开发.. 校准周期; 年; 2. IEEE 488.2/GPIB 接口 (1 MBit/s Ethernet / 10 MBit/s 或 100 MBit/s); 标配. Fluke NormaView PC 软件 (用户数据的下载、分析和编写报告); 标配. RS-232/USB 接口; 标配. PI1 处理接口（8 个模拟/脉冲输入和 4 个模式输出）; 标配，可通过外部传感器测量各种物理量。含4路模拟输出，可方便地用于辐照度测量和其他物理量的测试。. 四、主要参数 1、电压量程：0.3V到1000V,精度0.05% 2、电流量程：依据所选附件而定，精度0.05% 3、带宽：直流～10MHz 4、采样率：1MHz 5、通道数：6个（每个通道含一对电压/电流接口） 6、配备Fluke Norma View PC软件 7、测试线24根，15支高精度电流钳:包括高精度大电流交直流霍尔传感器1支（量程5000A，钳口直径150mm以上）；柔性交流传感器4支（罗氏线圈，i3000FLEX量程3000A,24inch）；高精度小电流交直流霍尔传感器6支（量程大于30A，用于组串逆变器直流侧）；高精度交流小电流钳4支(量程大于100A，小钳口，用于组串逆变器交流侧）；全部电流钳要求BNC接口，电压输出，要求进口定制。 1个星点适配器：用于三角形接法时中性点的计算 2个直流加法器：6路BNC接口，1路BNC输出，可将多路直流信号加总计算 8、标配：LAN接口以及模拟输入输出接口 五、交货时需提供以上测试设备首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； | 1台 |
| 4 | 标准电池 |  | 一、总体要求：原装进口 二、检验项目：检测光伏电站现场辐照度 三、主要参数 电池材料：单晶硅，Pt100热电阻 ★电池尺寸：20*20mm ★校准强度：1000W/m2（1 Sun） ★外壳材料：阳极氧化铝 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； |  | 1块 |
| 5 | 线缆/光纤认证分析仪 |  | 一、总体要求：原装进口 二、检验项目：用于光伏发电系统检测现场的网络测试 三、基本功能 （一）电缆测试部分 - 1、符合国际相关布线和测试标准： - 2、支持国家标准GB50312-2007和邮电标准YD/T 1019—2013 - 3、支持CAT5/5e/6/6A线缆测试；支持UTP、FTP（ScTP）、STP电缆测试； - 4、测试精度： IEC V级（ETL认证） - 5、快速自动测试，完整的双向6A类双绞线链路自动测试时间10秒或更少，Cat7A 15秒 - 6、满足 TIA和 ISO关于不平衡电阻、TCL 和ELTCTL 平衡参数测量参数标准要求 - 7、分析测试结果并使用 LinkWare™ 管理软件创建专业的测试报告，LinkWare™ Live创建云报告和云数据管理、调用 - 8、利用HDTDX，HDTDR技术进行电缆的精确故障定位 - 9、具有线缆屏蔽层故障定位功能 - 10、ProjeX™ 系统可管理整个测试作业流程：从项目设定到系统验收的整个流程，进而确保正确完成所有测试任务，避免标准引用错误、数据结果错乱、数据覆盖丢失和重复测试 - 11、全中文用户操作界面，具有在线帮助 - 12、支持数据中心的铜缆10GBASE-T链路的外部串扰(AxTalk)测试 - ★13、支持CDNEXT 测试，共模-差模NEXT测量，外部串扰问题的诊断工具 - 14、可带电插拔线缆/光纤测试探头 - 15、支持在线对讲功能 - 16、支持音频发生，查找电缆 - 17、电池工作时间长，典型电池使用时间：12至14小时；锂电池典型寿命：5 年 - 18、支持电缆测试指标：长度、接线图、传输时延、时延偏离、衰减、近端串扰、远端的近端串扰、综合近端串扰、远端的综合近端串扰、衰减串扰比、远端的衰减串扰比、特性阻抗、直流环路电阻、回波损耗、综合等效远端串扰、远端的综合等效、远端串扰、等效远端串扰、远端的等效远端串扰、综合衰减、串扰比、远端的综合衰减串扰比测试 - 19、频率范围：1-1000 MHz； - 20、支持测试长度范围：800 m——单端测试；150 m——双端测试（主机与远端） - 21、分辨率：0.1 m——单端测试；0.1 m——双端测试（主机与远端） - 22、精度：±(1m + 4%)——单端测试； ±(1m + 4%)——双端测试（主机与远端） ★对线缆进行认证测试，提供对线缆测试的功能和校准功能，分别提供六类跳线测试功能。 （二）光缆部分 - 1、Versiv 的模块化设计支持铜缆认证、光纤损耗认证、OTDR 测试以及光纤端面质量检查 - 2、用户界面可提供简单、动画式指导以消除不正确的参考设定和“负损耗”错误。 - 3、认证速度最快 – 在两个波长上对两个光纤进行认证仅需三秒。 - 4、符合 ANSI/TIA 和ISO/IEC环型通量的合规性要求 - 5、配合使用时，可合并光纤1级（基本）/ 2 级（扩展）测试和报告 - 6、管理系统确保所有的作业正确、高效地完成 - 7、便捷的 quad 模块可支持多模和单模损耗测试 - 8、扩展单模测试距离范围达 130km - 9、内置可视化故障定位仪 - 10、分析测试结果并使用管理软件创建专业的测试报告 - 11、管理软件可轻松地跟踪工作进展、实时访问测试结果以在现场快速修复问题，并可方便地将测试结果从测试仪传输和整合到管理软件。 四、技术指标 （一）电缆测试部分 - 1、操作界面：带背景灯的无源彩色透射 LCD，对角线长度9.4CM，点阵：（宽）240点x （高）320点 - 2、支持中文彩屏,1000MHZ,五级精度，英文； - 3、输入保护：能经受持续的电话电压和100mA的过流。偶尔的ISDN过压不会造成仪器损坏 - 4、电池要求： - 主机与远端：锂离子电池，7.4V，4000mAh 典型电池使用时间：12至14小时 充电时间（关机状态）：4小时（低于40°C） 交流适配器/充电器，USA 版本：直线电源：输入 108 V 到 132 V ac，60 Hz：输出 15 V dc，1.2 A 交流适配器/充电器，国际版本：开关电源；输入90-264Vac，48-62Hz；输出15Vdc，1.2A（隔离输出）；主机中存储单元备用电池：锂电池 锂电池典型寿命：5 年 在0 ℃ to 45 ℃ 温度范围外电池不会充电 在40 ℃ and 45 ℃ 温度范围内电池充电效率会降低 - 5、便于携带 - 6、操作温度：0℃到+45℃，最大 90% 相对湿度 - 7、存储温度：-20℃到+60℃ - 8、冲击振动：满足Class 3设备MIL-PRF-28800F 要求 - 9、震动：1米跌落试验，无论是否带有模块式适配器 - 10、高度：使用高度：4000米；保存：12000米 （二）光缆部分 1、功率表规格 输入连接器可互换的接头适配器（LC 标准、SC、ST 和 FC 可选） 探测器类型InGaAs 波长850nm、1300nm、1310nm、1550nm 功率测量范围0dBm至-65dBm (850nm)0dBm至-70dBm（所有其他波长） 功率测量的不确定性1,2<+/-5%+/-32pW ；测量的线性度3 <±0.1dB 2、损耗/长度规格 测试速度（不包括参考设置时间） 智能远端模式：< 3 秒 （2 波长，单向，自动波长检测）；远端信号源模式：≤2秒（2波长，单向，自动波长检测） 环回模式：≤2秒（2波长，单向，自动波长检测） 输入/输出连接器 可互换的接头适配器（LC 标准、SC、ST和FC可选） 发射条件1,2符合TIA-526-14-B、ISO/IEC14763-3和IEC61280-4-1合规性要求的环通量；所测光纤类型50/125µm或62.5/125µm多模以及单模； 光源类型和波长LED光源850nm±30nm1300nm±20nmFabry-Perot激光二极管1310nm±20nm1550nm±30nm 最大测量长度：多模12km，单模130km 长度测量的准确性±1.5m±长度的1 % 输出功率（额定）≥-24dBm，EF-TRC ≥-4dBm 输出功率稳定性:多模：8小时内±0.05dB，15分钟内±0.03dB 单模：8小时内±0.1dB，15分钟内±0.08dB 损耗/长度规格（待续）；光源波长850nm、1300nm、1310nm、1550nm 功率测量范围0dBm至-65dBm(850nm)0dBm至-70dBm（所有其他波长） 功率测量的不确定性1，2<+/-5%+/-32pW；测量的线性度3<±0.1dB 3、选件规格 可视故障定位器 (VFL)；工作波长：650nm额定；输出模式：连续波 输出功率：>-5dBm<0dBm，SMF-28单模光纤，连续波，SC/UPC连接器 脉冲模式（2Hz-3Hz闪烁频率）；接头适配器2.5mm通用；激光安全II类CDRH 4、环境规格 操作温度-18℃至45℃；贮存温度-30℃至+60℃ 相对工作湿度; %相对湿度，无冷凝. 0%-90%; 32℉-95℉(0℃-35℃). 0%-70%; 95℉-113℉(35℃-45℃). 振动随机、2g、5Hz-500Hz 冲击1米跌落试验（无论是否带有模块和适配器） 安全CSA C22.2No.1010.1：1992；EN61010-1第1版+第1次修订，2 污染等级 2 ；海拔工作时：4,000 米；贮存时：12,000 米 EMC EN 61326–1 （三）高精度OTDR测试模块指标 特点： - 1、智能手机界面的 OTDR - 2、最短事件和衰减死区 - 3、快速设定和追踪时间加速光纤验证 - 4、SmartLoop OTDR 可在一次测试中进行双光纤测试，无需移至接线的远端进行测试。 - 5、通过项目和用户的自定义配置提高资源利用率 - 6、通过“DataCenter OTDR™”模式和 EventMap™ 视图简化使用方式 - 7、自定义项目文件夹 管理软件可轻松地跟踪工作进展、实时访问测试结果以在现场快速修复问题，并可方便地将测试结果从测试仪传输和整合到管理软件。 规格： Multimode 模块; Singlemode 模块; Quad 模块. 波长; 850nm+/-10nm; 1310nm+/-25nm; 850nm+/-10nm. 1300nm+35/-15nm; 1550nm+/-30nm; 1300nm+35/-15nm. 1310nm+/-25nm. 1550nm+/-30nm. 事件死区; 850nm：0.5m（典型）; 1310nm ：0.6m（典型）; 850nm ：0.5m（典型）. 1300nm：0.7m（典型）; 1550nm ：0.6m（典型）; 1300nm：0.7m（典型）. 1310nm：0.6m（典型）. 1550nm ：0.6m（典型）. 衰减死区; 850nm：2.5m（典型）; 1310nm：3.6m（典型）; 850nm：2.5m（典型）. 1300nm：4.5m（典型）; 1550nm：3.7m（典型）; 1300nm：4.5m（典型）. 1310nm ：3.6m（典型）. 1550nm ：3.7m（典型）. 动态范围; 850nm：一般为 28 dB; 1310 nm ：一般为 32 dB; 850nm：一般为28dB. 1300nm：一般为30 dB; 1550 nm ：一般为 30 dB; 1300nm：一般为30dB. 1310nm：一般为32dB. 1550nm：一般为30dB. 最大距离范围设置; 40km; 130km; MM：40km. SM：130km. 距离测量范围; 850nm：9km; 1310nm：80km; 850nm：9km. 1300nm：35km; 1550nm：130km; 1300nm：35km. 1310nm：80km. 1550nm：130km. 反射范围; 850nm：一般为-14dB至-57dB; 1310nm：一般为-14dB至-65dB; 850nm：一般为-14dB至-57dB. 1300nm：一般为-14dB至-62 dB; 1550nm：一般为-14dB至-65 dB; 1300nm：一般为-14dB至-62dB. 1310nm：一般为-14dB至-65dB. 1550nm：一般为-14dB至 -65dB. 采样分辨率; 3cm到400cm; 3cm到400cm; 3cm到400cm. 脉冲宽度（额定）; 850nm：3, 5, 20, 40, 200 ns; 1310/1550nm：3,10, 30, 100,300,1000,3000,10000,20000ns; 850nm：3,5,20,40,200ns. 1300nm：3,5, 20, 40, 200, 1000ns; 1300nm：3,5,20,40,200, 1000 ns. 1310/1550nm：3, 10, 30, 100, 300,1000,3000,10000,20000 ns. 测试时间（每波长）; 自动设置：一般为 5 秒; 自动设置：一般为10秒; 自动设置：. MM–一般为5秒. SM–一般为10秒. 快速测试设置：; 快速测试设置：; 快速测试设置：. 一般为2秒; 一般为5秒; MM–一般为2秒. SM–一般为5秒. 最佳分辨率设置：; 最佳分辨率设置：; 最佳分辨率设置：. 2到180秒; 5到180秒; MM–2到180秒M. SM–5到180秒. FaultMap设置：; FaultMap设置：; FaultMap设置：. 2秒（一般），180秒（最大）; 10秒（一般），180秒（最大）; MM- 2秒（一般），MM-180秒（最大）. SM-10秒（一般），SM- 180秒（最大）. DataCenter OTDR设置：; DataCenter OTDR 设置：; DataCenter OTDR 设置：. 1秒（一般在 850 nm），7 秒（最大）; 20 秒（一般），40 秒（最大）; MM–1秒（一般在850nm）MM–7 秒（最大）. SM–20秒（一般）SM–40秒（最大）. 手动设置：; 手动设置：; 手动设置：. 3，5，10，20，40，60，90，120，180秒; 3，5，10，20，40，60，90，120，180秒; -3，5，10，20，40，60，90，120，180秒SM - 3，5，10，20，40，60，90，120，180秒. 五、线缆测试仪功能总体要求： - 1、V级精度 - a.支持参数测试 1 GHz； - b.第三方认证 - 2、不平衡电阻测量 - a.支持IEEE 802.3af 和IEEE 802.3at PoE 检测 - b.满足TIA、 ISO和IEEE 等标准要求 - ★3、TCL 和ELTCTL 平衡测量 - a.良好的平衡意味着对外部噪声干扰的免疫力更强 - b.满足 TIA和 ISO标准要求 - c.关键的噪声环境 - 4、屏蔽效果测试 - a.数据中心的机架地导致屏蔽测试误“ PASS” - b.如果屏蔽层本身开路， Wire Map(接线图)测试结果显示“PASS” - c.DSX则会报告开路的位置 - 5、仪器内置项目管理功能 - a.可以预先配置多个设置不同项目 - b.防止出错，比如选择了错误的极限值 - c.用USB传递配置给测试仪，也可以用USB盘传递 - 6、内建外部串扰测试功能 - a.支持数据中心的10GBASE-T链路的外部串扰测试 - b.支持ISO 和TIA标准 - 7、CDNEXT 测试 - a.共模-差模NEXT测量 - b.外部串扰问题的诊断工具 - 8、存储超过10,000 个测试结果 - Cat6A/Class EA测试结果含曲线数据和诊断数据 - 9、NEXT 和RL 诊断 - a.HDTDR 可定位阻抗异常– 并存储输出结果 - b.HDTDX 可定位串扰问题 – 并存储输出结果 - 10、结果管理 - a.包含统计分析功能(LinkWare) - b.输出PDF报告 - 11、满足环通量(EF)测试要求 - a.光源符合EF要求 - b.匹配的测试参考跳线(符合TIA TSB-4979标准要求) - c.ANSI/TIA-526-14-B 和 IEC 61280-4-2要求EF测试 - d.线缆供应商/制造商开始要求EF测试(质保前提) - 12、3 秒完成自动测试 - a.850 nm 和 1300 nm多模双光纤测试 - b.1310 nm 和 1550 nm 单模双光纤测试 - 13、1跟跳线基准设置(SC、LC、 ST 和 FC连接器) - a.光缆质保要求使用1根跳线设置参考值 - b.要求光功率计端口是可更换的 - 14、测试参考跳线验证鉴定 - a.内建图形化参考设置引导流程 - b.包含测试参考跳线(TRCs)的检定图示流程 - c.TRC 检定结果自动保存 - 15、内置可视故障定位仪(VFL) - a.定位光纤过度弯曲和机架连接部位的破损问题 - b.验证光纤极性 - 16、Quad光纤测试模快 - a.双端口光源(850/1300 nm 端口和 1310/1550 nm端口) - b.输入端口6波长校准(850 nm、1300 nm、1310 nm 和1550 nm) - 17、一次存储两根光纤结果 - a.远端单元的测试结果自动发送到主机并进行分析和结果保存 - 18、光纤检查显微镜 - ★a.USB显微摄像机 - b.保存拍摄结果 - c.将光纤检查结果与T 1 和 T2 测试结果合并在一个报告中呈现给用户 - 19、内置对讲机(有线) - a.通过单多模光纤进行全双工对讲 - 20、结果管理 - a.测试结果统计分析* - b.合并与一体的OLTS、OTDR和光纤端面检查结果 - c.内置PDF输出功能 配置：1套Versiv 主机和远端、2个DSX-5000 CableAnalyzer 模块、CAT 6A/EA 级永久链路适配器套装、CAT 6A/EA 通道适配器套装、2个耳机、2条手拎带、2条肩带、便携包、USB 接口电缆、Versiv 开源软件 CD、2个交流电充电器、2个通用耦合器、2个 AxTalk 端接器、校准说明和入门指南。包含金牌保修服务及仪器主机计量校准服务。 配台式电脑：CPU：Intel 酷睿i5 6500，频率3.2GHz，最高睿频3600MHz，缓存L3 6MB；内存：8GB DDR4硬盘：1TB 7200转；DVD刻录机；显卡：NVIDIA GeForce GT720，显存2GB；显示器：21.5英寸；1000Mbps以太网卡；数据接口4×USB2.0+2×USB3.0。 附属配件--用于VERSIV主机增加特定功能: 1、DSX 线缆测试模块套装(DSX-LAB002/M),1个DSX LABA 线缆测试适配器主端； 2、DSX 线缆测试模块套装(DSX-LABA SET/XA),1个DSX SET 线缆测试适配器，包括1个DSX LABA 线缆测试适配器主端，1个DSX LABA 线缆测试适配器远端； 3、DSX 线缆校准模块(DSX-REFMOD),1个DSX校准测试适配器； 4、DSX 系列Cat 6类跳线测试适配器套装(DSX-PC6S),2个6类跳线的 DSX 跳接线测试适配器； 光缆测试仪表--用于综合布线验收和故障定位： 1、CERTIFIBER PRO 单多模块(一级测试,参数长度,衰减,极性)CFP-Q-ADD，CertiFiber Pro 附加工具包 - 包括 2个 CertiFiber Pro 四模式 OLTS 模块、符合 SC/LC EF 标准的 MM TRC 便携包 50 µm、SC/LC SM TRC 便携包、TRC 便携箱、2个 LC/LC Simplex 适配器、大便携箱、用户手册 CD、校准声明和入门指南； 2、OptiFiber Pro套件（单多模，二级测试）OFP-Q-ADD,OptiFiber Pro 附加工具包 - 包括 OptiFiber Pro 四模式 OTDR 模块、2个 SC/LC 多模式启动电缆—50 µm、2个 SC/LC 单模式启动电缆—9 µm、 2个 OTDR 源端口可交换 LC 适配器、SC/SC Simplex 适配器、LC/LC Simplex 适配器、TPAK 光纤悬挂工具包、便携箱、校准声明和入门指南； 六、交货时需提供以上测试设备首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； | 1套 |
| 6 | 温度数据采集仪 |  | 一、总体要求：原装进口 二、检验项目：用于光伏发电系统检测现场的温度测试 三、技术要求 1、全彩色显示屏，中文菜单操作系统 2、40个采集通道，每通道直流测量准确度：0.0024%，直流电压量程：0.1 µV—300V；电阻量程：0.1 mΩ～100 MΩ；频率准确度：0.01%，量程范围20 Hz～1 MHz； 3、具有6位半数字多用表模式 4、CAT II的安全等级 5、通用输入接线盒，可以支持15种常用的热电偶类型，热电偶测量准确度可达0.5℃ 6、多种输入类型：测量输入类型包括直流电压、交流电压、电阻、热电偶、铂电阻、热敏电阻、频率、直流电流和交流电流。 7、有内置的、带报警功能的20个数学运算通道，可以执行复杂数学运算，并在每圈扫描时把结果记录到数据文件中。在显示屏上可以同时绘制四个通道的实时数据曲线 8、内置的存储器可以保存57000个数据记录和配置文件，可外接USB存储设备。具有USB和LAN口通讯。 单机高达66通道的差动隔离输入； 彩色趋势图形和分析； 易用的菜单系统帮助进行设置和数据管理 多通道实时数据显示 扫描数据的实时观察和绘图监控功能； 单键屏幕图形或数据捕获功能 基本扫描速率：45通道/秒 数据安全保护功能； 技术指标 直流电压程：100mV～300V；分辨力：0.1µV～1mV；基本准确度：0.0024% 交流电压：量程：100mV～300V；分辨力：0.1µV～1mV；基本准确度：0.11% 电阻：量程：100Ω～100MΩ；分辨力：0.1mΩ～100Ω 频率：量程：20 Hz～1MHz；准确度：0.01% RTD (Pt 100):量程：-200℃～600℃；分辨力：0.001℃；准确度：0.016℃ J型热电偶：量程：-210～1,200℃；分辨力：0.01℃；准确度：0.53℃ K型热电偶：量程：-270℃～1,372℃；分辨力：0.01℃；准确度：0.60℃ T型热电偶：量程：-270℃～400℃；分辨力：0.01℃；准确度：0.62℃ 四、交货时需提供以上测试设备首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； |  | 1台 |
| 7 | 光伏组件现场EL隐裂测试仪 |  | 一、总体要求：国产 二、检验项目：光伏发电系统光伏组件组串的EL隐裂测试 三、主要功能 可检测太阳能组件内部隐裂缺陷，具有恰好的支架结构，便于屋面光伏发电系统及地面光伏发电系统光伏组件的检测。设备构造简单、稳定，操作方便，便于携带，适用于流动性用户现场检测。自提供移动工作电源，具备组串式多组件检测功能。 四、性能要求 1、可测试多晶/单晶太阳能电池组件内部隐裂缺陷 2、测试缺陷包括：隐裂，碎片，破片，边缘过客，烧结网纹，工艺污染，黑心片，黑边，低效率片，PID，衰减等内部缺陷问题 3、可切换高低电流进行检测 4、测试对象包括：厂家来料组件，支架上组件（不拆卸），后期运维组件日常检测 五、主要技术参数 1、CMOS 1.1 全帧APS ，直射式；Peltier 冷却传感器； 1.2 像素：6000X4000 ；39bit 动态范围； 1.3 像素尺寸：≥ 13μm*13μm； 1.4 精度 0.7mm/pixel（组件尺寸为 2000mm*1000mm) 2、相机 2.1 进口变焦镜头，近红外滤波； 2.2 相机具备全自动对焦功能，无需人工调焦及软件点对焦，免对焦速度至0.1S，在对平面组件，斜面组件均可实现自动对焦检测，自动对焦功能不受环境及光照影响； 2.3 图片数据通过wifi传输，相机可提供不少于3个wifi信号进行选择连接，wifi距离不小于150m，需具备抗电磁干扰能力以及云端上传下载，可进行iapd/手机/电脑 的双设备连接功能； 2.4 采样速率：250,500Khz,1.0,1.8,2.3,2.8Mhz 动态调整； 2.5 2400万像素以上，可支持最高1～4块组件同时成像检测； 2.6 6000×4000 分辨率； 2.7 1-3秒清晰成像 （可调曝光等参数）； 2.8 内置全自动对焦 达到免对焦能力（斜面均可即移即拍）； 2.9 可见灯光，月光，阴雾天，轻微太阳光，屏蔽过滤； 2.10 内置无线WiFi； 2.11 外置无线WiFi 美国进口芯片； 2.12 可视360°旋转屏幕，显示器触屏功能。 3、清晰测试距离（相机距离组件）：最短距离为 0.25 m；典型测试距离为 3-5m ； 4、测试速度：晶硅组件测试时间不大于2s 5、户外光测试条件要求：夜晚或黄昏时间，无需拆卸光伏组件和搭建人工暗室； 6、EL 测试仪主机及供电（发电机或市电外部供电输入电压范围： 220V,50Hz ）：输出电压范围： 0-100V；输出电流范围： 0-10A ； 输出功率：1KW ； 7、软件 7.1 PC软件 1）可存储 BMP，JPEG 图像格式，TXT and Raw Data 等文件格式； 2）软件可截图删除背景色，准确显示被测组件的 EL 图像； 3）具备统计功能，可显示检测数量及缺陷数量以及所占比例； 4）可调整相机内参数，包括黑白平衡，时间，感光度，分辨率等主要参数 5）可对缺陷类型分类保存，建立当天日期文件夹，分类存储 6）可进行组件扫码录入及条码查询功能 7.2 APP软件 1）无线WiFi，提供双APP软件操作选择； 2）可选择相机3中wifi信号任意一种进行连接； 3）2.5G/5G模式（无线取景操控）； 4）160m操控范围； 5）2～6秒快速传输； 6）APP可搭载系统 Imac /Android/ IOS/windows（手机/平板/电脑）； 7）功能：缺陷类型标记/无限放大/保存/查看所有图片/下载/分享云端PC端/可调相机光圈 快门 ISO 时间 测光 白平衡等相机内所有参数。 8）可双智能设备连接，一台检测一台辅助操作； 8、全景仪 8.1 测量范围 0.1 m ～ 10m， 8.2 测量精度± 2.0 mm； 8.3 十字激光可覆盖完整组件； 8.4 针对支架上组件可快速定位相机位置； 8.5 2.6m碳合金支架 8.6 无线遥控电动云台，720%旋转，无线操作 9、电源模块 9.1 进口组串式直流稳压电源 （功率12KW） 9.2 可在汇流箱及方阵组件终端处上电 9.3 可同时上电1～25块组件（单晶或多晶组件） 9.4 可调电压 0～1000V；精度 ±0.1% 9.5 可调电流 0～12 A；精度 ±1% 9.6 具备内部控温功能，长期工作可内部控温30℃ 9.7 具备程控功能 9.8 输出电流纹波系数小，不干扰负载 9.9 输出电压电流稳定性高，不漂浮，不乱跳 9.10 电源重量＜23kg 9.11 体积小于< 500mm（长/深）x 439mm（宽）x140mm（高） 9.12 外接电输入：AC380 10、暗室模组：防红外布料、铝合金支架、组件放支架、专用暗室三脚架、5-7级抗风，100%红外线屏蔽，搭建简单快速； 11、使用环境：-30℃到50℃（最低温度可至-40℃）； 12、适用环境：沙漠，高原，屋顶，丘陵，山坡，厂房，屋顶，雪地，大棚，农光互补等各种环境。完全过滤可见灯光，月光；对测试无光线影响； 13、全景仪：支架上多组件检测专用（镜头视野全景拍摄激光定位及测距功能），使得最高处组件检测镜头不再盲拍盲移。 六、备品备件及易耗件 设备专用拉杆箱一套（免费随机提供），2张32G存储卡 94MB/S，2块相机锂电池。相机，云台，三脚架，帐篷，现场培训费用 七、供货范围 序号; 系统名称; 规格; 数量; 单位. 1; 成像模组; 近红外相机成像模块; 1; 套. 2; 笔记本电脑和平板电脑 ipad mini2; 1; 套. 3; 无线远程控制器2.4G+5G; 1; 套. 4; 暗室模组; 暗室帐篷; 1; 套. 5; 组件放置架; 1; 套. 6; 暗室支架; 1; 件. 7; 相机支架+全全景仪+电动云台; 1; 套. 8; 电源; 移动电源（可选）; 1; 台. 9; 直流稳压电源（可选）; 1; 台. 10; 大功率电源; 组串式电源; 1; 台. 11; 外接线; 外接延长线盘; 1; 台. 12; 其他; 拉杆箱; 1; 件. 13; 其他; 拉杆包相机包; 1; 套. 14; 其他; 操作手册; 1; 套. 15; 配件; 存储卡32G; 2; 张. 16; 备用相机电池; 2; 块. | 1套 |
| 8 | 便携运输车 |  | 一、总体要求：国产 二、检验项目：检测光伏电站内光伏组件、汇流箱设备运输用车 三、主要参数： 最高功率：500W(含)-1000W(不含) 最高时速：25km/h(含)-30km/h(不含) 核载人数：载货后2-3人 续航里程：35km(含)-45km(不含) 最大载重：800KG 电池型号：超威6-AZM-20*4块 |  | 3套 |
| 二、光伏发电系统用储能锂电池检测设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池内阻测试仪 |  | 一、总体要求：原装进口 二、检验项目：储能锂电池的内阻试验 三、主要参数及功能 1、具备 CATIII 600V 的安全等级。 按照国际电工委员会 IEC 61010-2-030标准制造。 2、交互式手柄上的显示屏可以实时显示所有的读数，不看主表既可以显示所有读数。 3、用户可以自定义内阻参考值和报警阈值，每次测量结束后，表体都会通过不同的蜂鸣声来提示比较结果，而交互式手柄则会通过语音来提示比较结果（通过、报警、失效） 4、完全符合IEEEStd 1188™-2005阀控铅酸蓄电池测试维护标准。测试内容包括电压、电流、内阻、纹波、温度四项。 5、随机配备蓄电池组管理软件，可以看到每块蓄电池的电压、电流、内阻、纹波、温度变化趋势，并进行管理。 6、7.4 V 3000 mAh 的可充电锂电池供电，9.4厘米（3.7英寸）宽观测屏，白色1/2 VGA 液晶显示器。 7、蓝牙无线通信：能够在手机或平板上浏览数据并发送email。 8、使用高频电流注入原理测量；直流电压测试范围1000V，可瞬间耐受8000V电压冲击；交流纹波电压测试；带有滤波器，可以在纹波较大的环境下进行测量；可以测试交直流电流值；通过标配的加长交互式表笔可以直接在表笔上显示温度，电压，内阻等参数。 9、负极柱温度测量：0-60℃，温度传感器集成在表笔中，可以直接在手柄上读取温度值和内阻值。 10、电流测量范围：功能集成在附件上，附件与主机配套，电流范围0-400A，精度3.5% 11、电池内阻测量范围：0-3000毫欧，3/30/300/3000毫欧四挡量程，精度0.8% 12、直流电压测量范围：0-1000V，测量精度0.09%，最小分辨率0.001V；交流测量范围：0-600V，带800Hz低通滤波器。 13、频率测量范围：500Hz，精度0.5% 14、交流纹波电压：6000mV，精度3%。 15、可测锂电、铅酸、胶体电池。 四、交货时需提供以上测试设备首次国家法(定)计量机构的设备检定证书 |  | 1台 |
| 2 | 单体电池测试系统 |  | 一、总体要求：国产 二、检验项目：储能锂电池充放电容量试验 三、主要性能要求 ★1、测试回路数：每台48回路； ★2、充电电流范围：0～20A，放电电流范围：-20A～0； ★3、充电电压范围：1～5V，放电电压范围：5～2V； 4、必须支持充、放电电流和电压在量程内可调，保证长时间满负载运行； 5、必须具备恒流、恒压，恒功率、恒电阻、斜坡、阶梯的控制方式； 6、必须具备电源工作、充、放电的灯光指示； 7、必须支持测试数据在运行中不间断显示； 8、必须具有自动保护功能，包括过流过压、欠流欠压、断电等保护； 9、必须具有编程功能，以实现充电/放电/暂停/循环/至少3层循环嵌套/跳转； ★10、必须至少存储1000个程序，可编程序长度至少500步； 11、支持设定终止值，包括充电电压、充电电流、充电时间、充电安时、充电功率、放电时间、最终放电电压、放电电流、放电安时、放电功率及衍生值； 12、支持每一步测试程序数据的显示和打印，包括电压、电流、时间、安时、功率；电脑可以同时显示5个变量的变化曲线； 13、必须具备脱机运行功能，上位机离线后下位机必须仍能够自动运行，并记录测试数据，单通道控制器存储容量≥8G，当上位机恢复正常后能上传所保存数据； 14、必须具备数据断点续传功能，出现停电后，设备有记忆功能，恢复供电后，可接原程序继续运行； 15、支持设备能够通过软件校准； ★16、必须满足电压/电流输出精度：在量程的1-100%之间, 满量程精度优于±0.1%； 17、必须满足数据采集时间≤100ms； 18、必须满足电流响应时间≤50ms； 19、必须满足充放电转换时间≤100ms； 20、必须满足控制器时钟误差<±1s/24h； 21、必须达到采样和控制分辨率：16比特； 22、必须具有专门的电池测试软件，数据库为MS-SQL，测试报表可根据买方要求定制格式； 23、具有数据转换功能：软件可自由将采集的检测数据转换成EXCEL、CSV格式文件； 24、每回路配备提供托盘式聚合物电池夹具。 25、必须配备控制用计算机，配置不低于：Optiplex(TM)3010英特尔（R）奔腾双核处理器G2030（3.0GHz）/2GB DDR31333MHz SDRAM 内存/ST500G 硬盘/DVDROM/集成显卡/19〃液晶宽屏显示器/USB键盘/USB鼠标，配置含上位机软件及其辅助连接设备PM-100通讯盒及线缆。 四、交货时需提供以上测试设备首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； |  | 1台 |
| 3 | 单体电池测试系统 |  | 一、总体要求：国产 二、检验项目：储能锂电池模块充放电容量试验 三、主要性能要求 ★1、测试回路数：每台8回路；每回路搭配1个温度辅助采样通道；辅助温度采样满足：温度范围-40～150℃，温度精度±1℃； ★2、充电电流范围：0～100A，放电电流范围：-100A～0；允许8通道并联，并联后电流范围0.8A～800A； ★3、充电电压范围：0～6V，放电电压范围：6～0V； 4、必须支持充、放电电流和电压在量程内可调，保证长时间满负载运行； 5、必须具备恒流、恒压，恒功率、恒电阻、斜坡、阶梯的控制方式； 6、必须具备电源工作、充、放电的灯光指示； 7、必须支持测试数据在运行中不间断显示； 8、必须具有自动保护功能，包括过流过压、欠流欠压、断电等保护； 9、必须具有编程功能，以实现充电/放电/暂停/循环/至少3层循环嵌套/跳转； ★10、必须至少存储1000个程序，可编程序长度至少500步； 11、支持设定终止值，包括充电电压、充电电流、充电时间、充电安时、充电功率、放电时间、最终放电电压、放电电流、放电安时、放电功率及衍生值； 12、支持每一步测试程序数据的显示和打印，包括电压、电流、时间、安时、功率；电脑可以同时显示5个变量的变化曲线； 13、必须具备脱机运行功能，上位机离线后下位机必须仍能够自动运行，并记录测试数据，单通道控制器存储容量≥8G，当上位机恢复正常后能上传所保存数据； 14、必须具备数据断点续传功能，出现停电后，设备有记忆功能，恢复供电后，可接原程序继续运行； 15、支持设备能够通过软件校准； ★16、必须满足电压/电流输出精度：在量程的1-100%之间, 满量程精度优于±0.1%； 17、必须满足数据采集时间≤10ms； 18、必须满足电流响应时间≤2ms； 19、必须满足充放电转换时间≤5ms； 20、必须满足控制器时钟误差<±1s/24h； 21、必须达到采样和控制分辨率：16比特； 22、必须具有专门的电池测试软件，数据库为MS-SQL，测试报表可根据买方要求定制格式； 23、具有数据转换功能：软件可自由将采集的检测数据转换成EXCEL、CSV格式文件； 24、4线制：输出线缆,采样线缆至少5米。 25、必须配备控制用计算机，配置不低于：Optiplex(TM)3010英特尔（R）奔腾双核处理器G2030（3.0GHz）/2GB DDR31333MHz SDRAM 内存/ST500G 硬盘/DVDROM/集成显卡/19〃液晶宽屏显示器/USB键盘/USB鼠标，配置含上位机软件及其辅助连接设备PM-100的通讯盒及线缆。 26、配辅助温度采样仪 辅助采样仪技术指标 温度采样通道数：8CH/台 温度测量范围：-40℃～150℃ 温度测量精度：±1℃ 搭配方式：搭配主机 四、交货时需提供以上测试设备首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； |  | 1套 |
| 4 | 单体电池测试系统 |  | 一、总体要求：国产 二、检验项目：储能锂电池模块的充放电容量试验 三、主要性能要求 ★1、测试回路数：每台2回路；每回路搭配1个温度辅助采样通道；辅助温度采样满足：温度范围-40～150℃，温度精度±1℃； ★2、充电电流范围：0～500A，放电电流范围：-500A～0；允许2通道并联，并联后电流范围1A～1000A； ★3、充电电压范围：0～5V，放电电压范围：5～0V； 4、必须支持充、放电电流和电压在量程内可调，保证长时间满负载运行； 5、必须具备恒流、恒压，恒功率、恒电阻、斜坡、阶梯的控制方式； 6、必须具备电源工作、充、放电的灯光指示； 7、必须支持测试数据在运行中不间断显示； 8、必须具有自动保护功能，包括过流过压、欠流欠压、断电等保护； 9、必须具有编程功能，以实现充电/放电/暂停/循环/至少3层循环嵌套/跳转； ★10、必须至少存储1000个程序，可编程序长度至少500步； 11、支持设定终止值，包括充电电压、充电电流、充电时间、充电安时、充电功率、放电时间、最终放电电压、放电电流、放电安时、放电功率及衍生值； 12、支持每一步测试程序数据的显示和打印，包括电压、电流、时间、安时、功率；电脑可以同时显示5个变量的变化曲线； 13、必须具备脱机运行功能，上位机离线后下位机必须仍能够自动运行，并记录测试数据，单通道控制器存储容量≥8G，当上位机恢复正常后能上传所保存数据； 14、必须具备数据断点续传功能，出现停电后，设备有记忆功能，恢复供电后，可接原程序继续运行； 15、支持设备能够通过软件校准； ★16、必须满足电压/电流输出精度：在量程的1-100%之间, 满量程精度优于±0.1%； 17、必须满足数据采集时间≤10ms； 18、必须满足电流响应时间≤10ms； 19、必须满足充放电转换时间≤50ms； 20、必须满足控制器时钟误差<±1s/24h； 21、必须达到采样和控制分辨率：16比特； 22、必须具有专门的电池测试软件，数据库为MS-SQL，测试报表可根据买方要求定制格式； 23、具有数据转换功能：软件可自由将采集的检测数据转换成EXCEL、CSV格式文件； 24、4线制：输出线缆,采样线缆至少5米。 25、必须配备控制用计算机，配置不低于：Optiplex(TM)3010英特尔（R）奔腾双核处理器G2030（3.0GHz）/2GB DDR31333MHz SDRAM 内存/ST500G 硬盘/DVDROM/集成显卡/19〃液晶宽屏显示器/USB键盘/USB鼠标，配置含上位机软件及其辅助连接设备PM-100及线缆。 26、配辅助温度采样仪 辅助采样仪技术指标 温度采样通道数：2CH/台 温度测量范围：-40℃～150℃ 温度测量精度：±1℃ 搭配方式：搭配主机 四、交货时需提供以上测试设备首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； |  | 1套 |
| 5 | 2立方米高低温箱 |  | 一、总体要求：国产 二、检验项目：储能锂电池模块在高低温环境条件下充放电容量试验 三、主要性能要求 内箱尺寸：W2000×D1000×H1000mm(1立方） ★温度范围：-40℃～+150℃ 波动度：≤±0.5℃ ★温度偏差：≤±2.0℃ 温度梯度：≤±1℃ 升温速率：+25℃到+150℃，平均1～3℃/分钟（非线性空载） 降温速率：+25℃到-40℃，平均0.7～1.2℃/分钟（非线性空载） 四、交货时需提供以上测试设备首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； |  | 1台 |
| 6 | 针刺挤压台(立式） |  | 一、总体要求：国产 二、检验项目：储能锂电池的针刺挤压安全性能试验 三、主要性能要求 结构：立式结构 测试空间：W600×H500×D600mm ★挤压力：20KN～500KN（50吨） ★力值误差：≤±1%满量程 挤压速度：5±1mm/s 针刺速度：25±5mm/s 电压采集：-60V ～+60V ，速率：10ms 试验条件：力量、位移（形变）、电压，三者之一或者三者结合 四、交货时需提供以上各设备测试设备首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； |  | 1台 |
| 7 | 快速升温防爆试验箱 |  | 一、总体要求：国产； 二、检验项目：储能锂电池的升温防爆安全性能试验 三、主要性能要求 内箱尺寸：W1000×D1000×H1000mm(1立方） ★温度范围：-70℃～+150℃ 波动度：≤±0.5℃ ★温度偏差：≤±2.0℃ ★温度梯度：≤±1℃ 升温速率：-40℃到+85℃，5℃/分钟（非线性） 降温速率：+85℃到-40℃，5℃/分钟（非线性） 四、交货时需提供以上测试设备首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； |  | 1台 |
| 8 | 短路试验机 |  | 一、总体要求：国产； 二、检验项目：储能锂电池的短路安全性能试验 三、主要性能要求 ★最大短路电流:10000A ★灭弧方式：真空灭弧 控制方式:PLC 电脑控制 装置内阻:≤5mΩ(整个短路回路阻值） 采集系统：电压0～200V、电流0～10000A、温度0℃～500℃、 采集速率10ms（电压、电流、温度同一界面显示，并可以通过电脑存储数据） ★配防爆箱：W800×D800×H800mm，板厚10mm 四、交货时需提供以上测试设备首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； |  | 1台 |